广西壮族自治区食品药品审评查验中心

医用口罩应急审评指南

一、产品名称要求

按照《医疗器械通用名称命名规则》（国家食品药品监督管理总局令第19号）的要求，产品名称为一次性使用医用口罩（分类编码：14-14-00）、一次性使用医用口罩（非无菌）（分类编码：14-14-00）、医用外科口罩（分类编码：14-13-04）、医用外科口罩（非无菌）（分类编码：14-13-04）和医用防护口罩（分类编码：14-14-01）。

二、产品的结构和组成

医用口罩一般由口罩体、口罩带和鼻夹组成。口罩体至少有三层：内层（纺粘层）、中间层（熔喷层）、外层（纺粘层）。

医用口罩一般有以下几种形式：

按照面罩形状可以分为平面形、鸭嘴形、拱形或折叠式等。

按照佩戴方式可以分为耳挂式、绑带式或头带式。

三、产品工作原理

医用口罩大部分为自吸式过滤口罩，其工作原理是使含有害物的空气通过口罩的滤料过滤后再被人吸入或者呼出。口罩滤料的过滤机理主要有以下几种（见图1）：

图1  滤料纤维过滤机制示意图

1.扩散沉积：粒子布朗运动扩散位移到过滤纤维，受分子引力作用而被吸附。最易捕捉小尺度粒子、细纤维和低速运动的粒子。

2.截留沉积：随气流运动的较大粒子被过滤材料的机械筛滤作用截留。粒子直径与滤膜纤维的直径的比率影响拦截效率。

3.惯性沉积：粒子通过过滤材料弯曲的网状通道时，粒子由于惯性作用脱离气流撞击过滤纤维，并受分子引力作用被截留。大粒子、高密度、速度快时截留效果好。

4.静电吸引沉积：粒子被过滤纤维的静电作用产生的沉积。

颗粒越小时，1、4沉积效应越强，颗粒越大时，2、3效果越好，所以并非越小的颗粒越难被过滤。综合4种过滤机制的协同作用，普通机械性滤料最易穿透粒径的范围是0.1µm～0.3µm（见图2）。

图2  滤料穿透率和粒径关系

四、产品注册单元划分

通常按照医用口罩的分类划分为一次性使用医用口罩、医用外科口罩和医用防护口罩三个注册单元。

同类无菌医用口罩和非无菌医用口罩可划分为同一注册单元。

五、产品的适用范围

一次性使用医用口罩适用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。

供临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。

医用外科口罩适用于由临床医务人员在有创操作等过程中佩戴。

供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。

用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。

医用防护口罩适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤。

在医疗机构与病毒物料接触的人员面部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。

供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。

无菌产品需提供灭菌方式，如产品名称无一次性使用字样，需明确产品是一次性使用还是重复使用。

六、产品的研究要求

（一）医用口罩的主体过滤材料：如聚丙烯熔喷布，高熔指聚丙烯（PP）制成的熔喷型无纺布是医用口罩的核心材料。

应对产品的过滤材料进行控制，明确过滤材料的来源及质量要求，材料应具有相对稳定的生产工艺及供货来源以保证产品的质量。应提供供货合同及原材料供应商出厂检测报告等，检测报告中至少应包含单层无纺布、熔喷布的每平方米质量等。

（二）灭菌工艺研究

参考GB 18279《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷》系列标准和GB/T 16886.7-2015《医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量》等相应标准规定，提交产品包装及灭菌方法选择的依据，经过确认并进行常规控制，并应开展以下方面的确认：

1.产品与灭菌过程的适应性：应考察环氧乙烷灭菌工艺过程对于医用口罩的影响。

2.包装与环氧乙烷灭菌过程的适应性。

3.应明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌确认报告。无菌保证水平（SAL）应达到1×10-6。

4.残留毒性：应当明确其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g及采取的处理方法，并提供研究资料。

应提供以上相关资料，委托灭菌应提供灭菌合同以及相关研究确认报告。

医用口罩经环氧乙烷灭菌后，应急情况下企业可按照《关于医用防护用品环氧乙烷灭菌后加速解析应急参看方法的函》（药监械管〔2020〕33号）要求进行快速解析，应提供快速解析的验证报告。无菌放行采用GB18279.1-2015第11章产品灭菌放行的方法进行。

（三）产品包装和有效期研究

应提供产品包装验证报告及有效期验证计划。

产品包装验证可根据有关国内、国际标准进行，如GB/T 19633《最终灭菌医疗器械包装》系列标准、YY/T 0681系列标准、YY/T 0698系列标准、ISO 11607系列标准、ASTM D4169-16等，提交产品的包装验证报告。

包装验证报告包括：包装工艺验证报告及包装、密封设备的详述，应随有效期验证报告一起提供。

有效期验证验证报告包括：

1.与申请注册产品货架寿命相关的基本信息。包括该医疗器械原材料/组件、包装材料、生产工艺、灭菌方法（如涉及）、储存运输条件等；

2.实时稳定性试验的试验方案及试验报告，同时提供试验方案中检测项目、检测判定标准、检测时间点及检测样本量的确定依据和相关研究资料；

3.如适用，可提供加速稳定性试验的试验方案和试验报告，同时提供加速稳定性试验的试验方案中检测项目、检测判定标准、加速老化参数、检测时间点及检测样本量的确定依据和相关研究资料；

应提供加速稳定性验证报告，有效期1年的应在3个月内提供，有效期为2年的应在6个月内提供。

在稳定性研究中应监测整个有效期内确保产品安全性和有效性的关键参数，如在产品技术要求中所描述的参数，并提交所选择测试方法的验证资料。考虑加速/实时老化对于终产品的影响，以及产品的稳定性和批间可重复性。还应通过无菌检测或包装完整性检测证明产品在有效期内保持无菌状态。

原则上，应急审批的无菌产品有效期不超过2年，非无菌产品有效期不超过2年。

（四）医疗器械安全有效基本要求清单见附件4

七、临床评价资料的要求

对于无菌口罩按照《医疗器械临床评价技术指导原则》（2015年第14号）五、列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》产品的临床评价要求

对于列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》（以下简称《目录》）产品，注册申请人需提交申报产品相关信息与《目录》所述内容的对比资料和申报产品与已获准境内注册的《目录》中医疗器械的对比说明。具体需提交的临床评价资料要求如下：

（一）提交申报产品相关信息与《目录》所述内容的对比资料；

（二）提交申报产品与《目录》中已获准境内注册医疗器械的对比说明，对比说明应当包括《申报产品与目录中已获准境内注册医疗器械对比表》（见文件的附1）和相应支持性资料。

对于非无菌口罩提供：

1.同品种医疗器械对比表

2.非临床研究资料（1）研究概述；（2）非临床文献

形成非临床研究报告，以附件形式提供。

八、技术要求

企业可以根据自身产品的技术特点制定相应的技术要求，但性能指标不得低于相关国家标准、行业标准的有关要求（一次性使用医用口罩标准为YY/T0969-2013，医用外科口罩标准为YY0469-2011，医用防护口罩标准为GB19083-2010），如有不适用条款，应说明理由。产品技术要求中应明确规格型号的划分、产品的结构组成等内容。

一次性使用医用口罩技术要求举例详见附件1，医用外科口罩技术要求举例详见附件2，医用防护口罩技术要求举例详见附件3。

九、同一注册单元内产品注册检验要求

1.同一注册单元内所检验的产品应能够代表本注册单元内其他产品的安全性和有效性。

2.当代表性产品的全性能不能覆盖本单元中所有产品性能时，应进行差异性检验。

如无菌和非无菌均有的产品，应对无菌产品进行全性能检验，同时补充检测非无菌产品的微生物限度要求。

不同形状的医用防护口罩应分别进行密合性检测，如鸭嘴形防护口罩密合性检测不可覆盖拱形防护口罩。

十、产品说明书和标签要求

医用口罩的说明书、标签应符合相关法规规定、《医疗器械说明书和标签管理规定》以及《关于加强新冠肺炎疫情期间医用防护服医用口罩应急审批和质量监管工作的通知》（苏药监审批〔2020〕11号）提出的要求。

1.医疗器械说明书一般应当包括以下内容：

（1）产品名称、型号、规格；

（2）注册人的名称、住所、联系方式及售后服务单位；

（3）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号；

（4）医疗器械注册证编号；

（5）产品技术要求的编号/行业（国家）标准；

（6）产品性能、主要结构组成或者成分、适用范围；

产品为“无菌”或“非无菌”，灭菌产品还应标明灭菌方式；

（7）产品使用说明（方法）；

使用说明至少应使用中文,并应至少给出下列内容:

a)用途和使用限制;

b) 产品颜色代码的意义(如适用);

c) 使用前需进行的检查;

d)佩戴适合性;

e) 使用方法;

D)贮存条件;

g)所使用的符号和(或)图示的含义;

h)应给出可能会出现的问题及注意事项;

i)有关口罩使用时间的建议;

j)执行产品技术要求编号:

k) 产品注册号

（8）产品储存、运输条件、方法；

（9）禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容；

注意事项应至少包括但不限于潜在的安全危害及使用限制

一次性使用产品应当注明“一次性使用”字样或者符号，已灭菌产品应当注明灭菌方式以及灭菌包装损坏后的处理方法，使用前需要消毒或者灭菌的应当说明消毒或者灭菌的方法；

医疗器械废弃处理时应当注意的事项，产品使用后需要处理的，应当注明相应的处理方法；

（10）生产日期，使用期限或者失效日期；

（11）说明书的编制或者修订日期；

（12）标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释；

（13）其他应标注的内容。若医用防护口罩不具备阻燃性能，应注明。

2.医疗器械标签一般应当包括以下内容：

（1）产品名称、型号、规格；

（2）注册人的名称、住所、联系方式；

（3）医疗器械注册证编号；

产品技术要求的编号/行业（国家）标准；

（4）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号；

（5）生产日期，使用期限或者失效日期；

（6）根据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容；

（7）必要的警示、注意事项；产品为“无菌”或“非无菌”，灭菌产品还应标明灭菌方式；

（8）储存，操作条件及说明。

（9）若医用防护口罩不具备阻燃性能，应在标签中注明。

（10）“其他内容详见说明书”

（11）在产品最小销售单元包装正面醒目标注“仅供防控疫情应急使用”

附件：1.医疗器械产品技术要求（一次性使用医用口罩）

2.医疗器械产品技术要求（医用外科口罩）

3.医疗器械产品技术要求（医用防护口罩）

4.一次性使用医用口罩医疗器械安全有效基本要求清单

附件1

医疗器械产品技术要求

医疗器械产品技术要求编号/行业标准：XXXXXXXXX/ YY/T 0969-2013

一次性使用医用口罩

# 1 产品型号/规格及其划分说明

1.1 组成

一次性使用医用口罩（以下简称：口罩）一般由口罩体、口罩带和鼻夹组成。口罩体有三层：内层（纺粘层）、中间层（熔喷层）、外层（纺粘层），鼻夹由可弯折的可塑性材料制成。

1.2 型号/规格

口罩按佩戴方式可分为绑带式、耳挂式或头带式；也可按企业设计的外形及尺寸分，口罩尺寸举例见表1。

表１  口罩尺寸举例

| 名称 | L | h |
| --- | --- | --- |
| 口罩(mm) | 170±5% | 100±5% |
|  | 120±5% | 100±5% |

备注：尺寸企业可自行设计，允差不超过±5%。

1.3 口罩的基本型式见图1。

图1  口罩的基本型式

2 性能指标

2.1 外观

口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。

2.2 结构与尺寸

口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸(见表1)，最大偏差应不超过±5%。

2.3 鼻夹

2.3.1 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。

2.3.2 鼻夹长度应不小于8.0cm。

2.4 口罩带

2.4.1 口罩带应戴取方便。

2.4.2 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。

2.5 细菌过滤效率（BFE）

口罩的细菌过滤效率应不小于95%。

2.6 通气阻力

口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49 Pa/cm2。

2.7 微生物指标

2.7.1 非灭菌口罩应符合表2的要求。

表2  口罩微生物指标

| 细菌菌落总数CFU/g | 大肠 菌群 | 绿脓 杆菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 溶血性 链球菌 | 真菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

2.7.2 灭菌口罩应无菌。

2.8 口罩如经环氧乙烷灭菌或消毒，其环氧乙烷残留量应不超过10µg/g。

# 3 检验方法

3.1 外观：随机抽取3个样品进行试验。目视检查,应符合2.1的要求。

3.2 结构与尺寸：随机抽取3个样品进行试验。实际佩戴，并以通用或专用量具测量，应符合2.2的要求。

3.3 鼻夹

3.3.1 随机抽取3个样品进行试验。检查鼻夹材质并手试弯折,均应符合2.3.1的要求。

3.3.2 随机抽取3个样品进行试验。取出鼻夹，以通用或专用量具测量，均应符合2.3.2的要求。

3.4 口罩带

3.4.1 随机抽取3个样品进行试验。通过佩戴检查其调节情况,均应符合2.4.1的要求。

3.4.2 随机抽取3个样品进行试验。以10N的静拉力进行测量，持续5s，结果均应符合2.4.2的要求。

3.5 细菌过滤效率（BFE）

随机抽取3个样品进行试验。按照YY 0469中细菌过滤效率试验方法进行测试，结果均应符合2.5的要求。

3.6 通气阻力

3.6.1 随机抽取3个样品进行试验。按照YY 0969中通气阻力试验方法进行测试，结果均应符合2.6的要求。

3.7 微生物指标

根据样品标志，选择进行下述试验：

a) 按照GB 15979-2002附录B规定的方法进行试验，结果应符合2.7.1的要求。

b) 按GB/T 14233.2-2005第3章规定的无菌试验方法进行，结果应符合2.7.2的要求。

3.8 环氧乙烷残留量试验

按GB/T 14233.1-2008中规定的方法进行试验，以第9章规定的极限浸提的气相色谱法为仲裁方法，结果应符合2.8的要求。

附注：一次性使用医用口罩产品技术要求涉及的标准目录

GB 15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 14233.1-2008医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法

GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法

YY/T 0969一次性使用医用口罩

YY 0469 医用外科口罩

附件2

医疗器械产品技术要求

医疗器械产品技术要求编号/行业标准：XXXXXXXXX/YY 0469-2011

医用外科口罩

1 产品型号/规格及其划分说明

1.1 组成：

医用外科口罩（以下简称：口罩）一般由口罩体、口罩带和鼻夹组成。口罩体至少有三层：内层（纺粘层）、中间层（熔喷层）、外层（纺粘层），鼻夹由可弯折的可塑性材料制成。

1.2 型号/规格

口罩按佩戴方式可分为绑带式、耳挂式或头带式；也可按企业设计的产品外形及规格尺寸划分，口罩尺寸举例见表1。

表1  口罩尺寸举例         单位：mm

| 尺寸 规格 | 长L |  | 宽h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 |
| 175*95 | 175 | ±5% | 95 | ±5% |
| 155*95 | 155 | ±5% | 95 | ±5% |

备注： 尺寸企业可自行设计，允差不超过±5%。

口罩常见类型见图1：

图1

2. 性能指标

2.1 外观

口罩外形应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。

2.2 结构与尺寸

口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。口罩的尺寸应符合标识的设计尺寸及允差(见表1)。

2.3 鼻夹

2.3.1 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。

2.3.2 鼻夹长度应不小于8.0cm。

2.4 口罩带

2.4.1 口罩带应戴取方便。

2.4.2 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。

2.5 过滤效率

2.5.1 口罩的细菌过滤效率(BFE)应不小于95％。

2.5.2 口罩对非油性颗粒过滤效率(PFE)应不小于30％。

2.6 压力差

口罩两侧面进行气体交换的压力差Δp应不大于49Pa。

2.7 阻燃性能

口罩应采用不易燃材料；口罩离开火焰后燃烧应不大于5s。

2.8 合成血液穿透

2mL合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。

2.9 微生物指标

2.9.1 非无菌口罩应符合表2的要求。

表2  口罩微生物指标

| 细菌菌落总数CFU/g | 大肠 菌群 | 绿脓 杆菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 溶血性 链球菌 | 真菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

2.9.2 灭菌口罩应无菌。

2.10 环氧乙烷残留量

经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。

3. 检验方法

3.1 外观

用3个样品进行试验，目视检查，均应符合2.1的要求。

3.2 结构与尺寸

用3个样品进行试验，实际佩戴，并以通用或专用量具测量，均应符合2.2的要求。

3.3 鼻夹

3.3.1 用3个样品进行试验，目视检查并实际佩戴，均应符合2.3.1的要求。

3.3.2 用3个样品进行试验，以通用或专用量具测量，均应符合2.3.2的要求。

3.4 口罩带

3.4.1 用3个样品进行试验，通过佩戴检查其调节情况，均应符合2.4.1的要求。

3.4.2 用3个样品进行试验，以10N的静拉力进行测量，持续5s，结果均应符合2.4.2的要求。

3.5 过滤效率

3.5.1 按YY 0469的细菌过滤效率(BFE)试验方法进行测试，结果应符合2.5.1的要求。

3.5.2 按YY 0469的颗粒过滤效率(PFE)试验方法进行测试，结果应符合2.5.2的要求。

3.6 压力差

按YY 0469的压力差试验方法进行测试，结果应符合2.6的要求。

3.7 阻燃性能

按YY 0469的阻燃性能试验方法进行测试，结果应符合2.7的要求。

3.8 合成血液穿透

按YY 0469的合成血液穿透试验方法进行测试，结果应符合2.8的要求。

3.9 微生物指标

根据样品标志，选择进行下述试验：

a) 按照GB 15979-2002附录B规定的方法进行试验，结果应符合2.9.1的要求。

b) 按GB/T 14233.2-2005第2章规定的方法进行无菌试验，结果应符合2.9.2的要求。

3.10 环氧乙烷残留量

按照GB/T 14233.1-2008中规定的气相色谱法进行试验，结果应符合2.10的要求。

附注：医用外科口罩产品技术要求涉及的标准目录

YY 0469 医用外科口罩

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法

GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法

附件 3

医疗器械产品技术要求

医疗器械产品技术要求编号/国家标准：XXXXXXXXX/GB 19083-2010

医用防护口罩

1 产品型号/规格及其划分说明

1.1 组成

医用防护口罩（以下简称：口罩）由口罩体、鼻夹和口罩带经超声波热合而成，口罩体至少有三层：内层（纺粘层）、中间层（熔喷层）、外层（纺粘层），鼻夹由可弯折的可塑性材料制成，口罩带通常由涤纶线和少量氨纶线针织而成。

1.2 型号/规格

口罩按佩戴方式可分为面罩式、拱形、折叠式等；也可按企业设计的产品外形及规格尺寸划分，举例见表1。

表1  医用防护口罩型号规格          单位（厘米）

| 型号 | 外形 | 规格 | 外形尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | D | 允差 |
| XX | XX型 | 16.5×10.5 | 16.5 | 10.5 | ±5% |

备注：尺寸企业可自行设计，允差不超过±5%。

口罩常见型式见图1：

图1  口罩常见型式

2 性能指标

2.1 口罩基本要求

口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应具有良好的面部密合性;表面不得有破洞、污渍，不应有呼吸阀。

2.2 规格尺寸

口罩的规格尺寸应符合1.2标识的设计尺寸及允差。

2.3 鼻夹

2.3.1 口罩上应配有鼻夹。

2.3.2 鼻夹应具有可调节性。

2.4 口罩带

2.4.1 口罩带应调节方便。

2.4.2 应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。

2.5 过滤效率

应明确口罩过滤效率的等级；在气体流量为85L/min的情况下，口罩对非油性颗粒过滤效率应符合表2的要求。

表2  过滤效率等级

| 等级 | 过滤效率% |
| --- | --- |
| 1 | ≥95 |
| 2 | ≥99 |
| 3 | ≥99.97 |

2.6 气流阻力

在气体流量为85L/min的情况下，口罩的吸气阻力不得超过343.2Pa（35mmH2O）。

2.7 合成血液穿透

将2mL合成血液以10.7kPa（80mmHg）压力喷向口罩外侧面，口罩内侧不应出现渗透。

2.8 表面抗湿性

口罩外表面沾水等级应不低于GB/T 4745-2012中3级的要求。

2.9 阻燃性能

口罩所用材料不应具有易燃性。续燃时间应不超过5s。

2.10 微生物指标

2.10.1 非无菌口罩应符合表3的要求。

表3  口罩微生物指标

| 细菌菌落总数CFU/g | 大肠 菌群 | 绿脓 杆菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 溶血性 链球菌 | 真菌菌落总数CFU/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤200 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 |

2.10.2 灭菌口罩应无菌，

2.11 环氧乙烷残留量

经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。

2.12 密合性

口罩设计应提供良好的密合性，总适合因数应不低于100。

3 试验方法

3.1 口罩基本要求

取3个口罩，在300lx～700lx的照度下目力检查，均应符合2.1的要求。

3.2 规格尺寸

取3个口罩，用通用量具测量，均应符合2.2的要求。

3.3 鼻夹

取3个口罩，按使用说明书规定的使用方法进行调节，均应符合2.3的要求。

3.4 口罩带

按GB 19083-2010的口罩带试验方法进行测试，应符合2.4的要求。

3.5 过滤效率与气流阻力

按GB 19083-2010的过滤效率与气流阻力试验方法进行测试，过滤效率测定结果应符合2.5的要求，吸气阻力测定结果应符合2.6的要求。

3.6 合成血液穿透

按GB 19083-2010的合成血液穿透试验进行测试，结果应符合2.7的要求。

3.7 表面抗湿性

取3个口罩，参照GB/T 4745-2012规定的方法进行测试，结果均应符合2.8的要求。

3.8 阻燃性能

按GB 19083-2010的阻燃性能试验方法进行测试，结果应符合2.9的要求。

3.9 微生物指标

3.9.1 按GB 15979-2002中附录B规定的方法进行试验，结果应符合2.10.1的要求。

3.9.2 按GB/T 14233.2-2005规定的方法进行无菌试验，结果应符合2.10.2的要求。

3.10 环氧乙烷残留量

按GB 19083-2010的环氧乙烷残留量试验方法进行测试，结果应符合2.11的要求。

3.11 密合性

按GB 19083-2010的密合性试验方法进行测试，结果应符合2.12的要求。

附注：医用防护口罩产品技术要求涉及的标准目录

GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求

GB/T 4745-2012 纺织织物表面抗湿性测定沾水试验

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法

GB/T 14233.1-2008医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法

YY/T 0691-2008传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法

附件4

一次性使用医用口罩

医疗器械安全有效基本要求清单

| 条款号 | 要求 | 适用 | 证明符合性采用的方法 | 为符合性提供客观证据的文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 通用原则 |  |  |  |
| A1 | 医疗器械的设计和生产应确保其在预期条件和用途下，由具有相应技术知识、经验、教育背景、培训经历、医疗和硬件条件的预期使用者(若适用)，按照预期使用方式使用，不会损害医疗环境、患者安全、使用者及他人的安全和健康；使用时潜在风险与患者受益相比较可以接受，并具有高水平的健康和安全保护方法。 | 是 | YY/T 0287-2017 YY/T 0316-2016 YY/T 0969-2013 | 4综述资中； 4.5.2预期使用环境； 4.5.3 适用人群； 7.临床评价资料； 8.产品风险分析资料； 10.注册检验报告 |
| A2 | 医疗器械的设计和生产应遵循安全原则并兼顾现有技术能力，应当采用以下原则，确保每一危害的剩余风险是可接受的： （1）识别已知或可预期的危害并且评估预期使用和可预期的不当使用下的风险。 （2）设计和生产中尽可能地消除风险。 （3）采用充分防护如报警等措施尽可能地减少剩余风险。 （4）告知剩余风险。 | 是 | YY/T 0316-2016 产品技术要求 YY/T 0969-2013 | 8.产品风险分析资料第四章至第七章。 |
| A3 | 医疗器械在规定使用条件下应当达到其预期性能，满足适用范围要求。 | 是 | 产品技术要求 设计验证及确认 YY/T 0969-2013 | 5 研究资料5.1产品性能研究； 7 临床评价资料； 8.产品风险分析资料； 9.产品技术要求； 10.1 注册检验报告 |
| A4 | 在生命周期内，正常使用和维护情况下，医疗器械的特性和性能的退化程度不会影响其安全性。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 5 研究资料5.5有效期和包装研究。 |
| A5 | 医疗器械的设计、生产和包装应当能够保证其说明书规定的运输、贮存条件（如温度和湿度变化），不对产品特性及性能造成不利影响。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 5.5 有效期及包装研究 10.1注册检验报告 11说明书和标签样稿 |
| A6 | 所有风险以及非预期影响应最小化并可接受，保证在正常使用中受益大于风险。 | 是 | YY/T 0316-2016 风险管理 | 8.风险分析资料 |
| B | 医疗器械安全性能基本原则 |  |  |  |
| B1 | 化学、物理和生物学性质 |  |  |  |
| B1.1 | 材料应当能够保证医疗器械符合A节提出的要求，特别注意： (1) 材料的选择应特别考虑毒性、易燃性（若适用）。 (2) 依据适用范围，考虑材料与生物组织、细胞、 体液的相容性。 （3）材料的选择应考虑硬度，耐磨性和疲劳强度等属性（若适用）。 | 是 | GB/T 16886系列标准 YY/T 0969-2013 | 5.研究资料5.1产品性能研究，5.2生物相容性研究； 7.临床评价资料； 9.产品技术要求； 10.产品注册检验报告。 |
| B1.2 | 医疗器械的设计、生产和包装应尽可能减少污染物和残留物对从事运输、贮存、使用的人员和患者造成的风险，特别要注意与人体暴露组织接触的时间和频次。 | 是 | YY/T 0969-2013 GB/T 191-2008 | 6.生产制造信息6.1生产过程信息描述。 |
| B1.3 | 医疗器械的设计和生产，应当能够保证产品在正常使用中接触到其他的材料、物质和气体时，仍然能够安全使用。如果医疗器械用于给药，则该产品的设计和生产需要符合药品管理的有关规定，且正常使用不改变其产品性能。 | 是 | YY/T 0969-2013； 已批准上市的同类产品的比较、临床评价。 | 5.研究资料5.1产品性能研究； 8.产品风险分析资料； 9.产品技术要求； 10.产品注册检验报告。 |
| B1.4 | 医疗器械的设计和生产应当尽可能减少滤出物或泄漏物造成的风险，特别注意其致癌、致畸和生殖毒性。 | 是 | GB/T16886.1-2011 YY/T 0316-2016 | 5.研究资料5.1产品性能研究； 5.2生物相容性研究； 6.生产制造信息6.1生产过程信息描述； 8.产品风险分析资料； 9.产品技术要求。 |
| B1.5 | 医疗器械的设计和生产应当考虑在预期使用条件下，产品及其使用环境的特性，尽可能减少物质意外从该产品进出所造成的风险。 | 是 | GB/T16886.1-2011 YY/T 0316-2016 | 5.研究资料 8.风险分析资料； 9.产品技术要求 11.说明书和标签样稿。 |
| B2 | 感染和微生物污染 |  |  |  |
| B2.1 | 医疗器械的设计和生产应当减少患者、使用者及他人感染的风险。设计应当： （1）易于操作。 （2）尽可能减少来自产品的微生物泄漏和/或使用中微生物暴露。 （3）防止人对医疗器械和样品的微生物污染。 | 是 | YY/T 0316-2016 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 8. 风险分析资料； 11 说明书和标签样稿。 |
| B2.2 | 标有微生物要求的医疗器械，应当确保在使用前符合微生物要求。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 产品出厂检验规程 |
| B2.3 | 无菌医疗器械应当确保在使用前符合无菌要求。 | 是 | GB 18279.1-2015 YY/T 0287、《医疗器械生产质量管理规范》及其无菌附录 | 灭菌确认资料 |
| B2.4 | 无菌或标有微生物要求的医疗器械应当采用已验证的方法对其进行加工、制造或灭菌。 | 是 | 灭菌产品用环氧乙烷灭菌 YY/T 0287、《医疗器械生产质量管理规范》 | 灭菌确认资料 包装车间洁净度检验报告 工艺文件 |
| B2.5 | 无菌医疗器械应当在相应控制状态下（如相应净化级别的环境）生产。 | 是 | YY/T 0287、《医疗器械生产质量管理规范》及其无菌附录 | 包装车间洁净度检验报告 工艺文件 |
| B2.6 | 非无菌医疗器械的包装应当保持产品的完整性和洁净度。使用前需要灭菌的产品，其包装应当尽可能减少产品受到微生物污染的风险，且应当适合相应的灭菌方法。 | 否 |  | 产品为无菌提供 |
| B2.7 | 若医疗器械可以以无菌与非无菌两种状态上市，则产品的包装或标签应当加以区别。 | 否 |  | 产品为无菌提供 |
| B3 | 药械组合产品 |  |  |  |
| B3.1 | 应对该药品和药械组合产品安全、质量和性能予以验证。 | 否 |  | 产品是非药械组合产品。 |
| B4 | 生物源性医疗器械 |  |  |  |
| B4.1 | 含有动物源性的组织、细胞和其他物质的医疗器械，该动物源性组织、细胞和物质应当符合相关法规规定，且符合其适用范围要求。动物的来源资料应当妥善保存备查。动物的组织、细胞和其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染原，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。 | 否 |  | 产品不属于生物源性医疗器械。 |
| B4.2 | 含有人体组织、细胞和其他物质的医疗器械，应当选择适当的来源、捐赠者，以减少感染的风险。人体组织、细胞和其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染原，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。 | 否 |  | 产品不属于生物源性医疗器械。 |
| B4.3 | 含有微生物的细胞和其他物质的医疗器械，细胞及其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染原，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。 | 否 |  | 产品不属于生物源性医疗器械。 |
| B5 | 环境特性 |  |  |  |
| B5.1 | 如医疗器械预期与其他医疗器械或设备联合使用，应当保证联合使用后的系统整体的安全性，并且不削弱各器械或设备的性能。任何联合使用上的限制应在标签和（或）说明书中载明。液体、气体传输或机械耦合等连接系统，如，应从设计和结构上尽可能减少错误连接造成对使用者的安全风险。 | 否 |  | 本产品单独使用。 |
| B5.2 B5.2.1 | 医疗器械的设计和生产应尽可能的消除和减少下列风险： 因物理或者人机功效原因，对患者、使用者或他人造成伤害的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 | 8.风险分析资料； 11. 说明书和标签样稿。 |
| B5.2.2 | 由人机功效、人为因素和使用环境所引起的错误操作的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 产品技术要求 | 8.风险分析资料； 11. 说明书和标签样稿。 |
| B5.2.3 | 与合理可预见的外部因素或环境条件有关的风险，比如磁场、外部电磁效应、静电放电、诊断和治疗带来的辐射、压力、湿度、温度以及压力和加速度的变化。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 产品技术要求 | 8.风险分析资料； 11. 说明书和标签样稿。 |
| B5.2.4 | 正常使用时可能与材料、液体和气体接触而产生的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 产品技术要求 | 8.风险分析资料； 10.注册检验报告； 11.说明书和标签样稿。 |
| B5.2.5 | 软件及其运行环境的兼容性造成的风险。 | 否 | / | 产品不含软件 |
| B5.2.6 | 物质意外进入的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 注册检测报告 |
| B5.2.7 | 临床使用中与其他医疗器械共同使用的产品，其相互干扰的风险。 | 否 | / | 不与其他产品共同使用 |
| B5.2.8 | 不能维护或校准（如植入产品）的医疗器械因材料老化、测量或控制精度减少引起的风险。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B5.3 | 医疗器械的设计和生产应尽可能地减少在正常使用及单一故障状态下燃烧和爆炸的风险。尤其是在预期使用时，暴露于可燃物、致燃物或与可燃物、致燃物联合使用的医疗器械。 | 否，产品未做阻燃性 |  |  |
| B5.4 | 须进行调整、校准和维护的医疗器械的设计和生产应保证其相应过程安全进行。 | 否 | / | 产品为一次性使用，不需要调整、校准和维护 |
| B5.5 | 医疗器械的设计和生产应有利于废物的安全处置。 | 是 | YY/T 0316-2016 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B6 | 有诊断或测量功能的医疗器械产品 |  |  |  |
| B6.1 | 有诊断或测量功能的医疗器械，其设计和生产应充分考虑其准确度、精密度和稳定性。准确度应规定其限值。 | 否 |  | 产品无诊断或测量功能。 |
| B6.2 | 任何测量、监视或显示的数值范围的设计，均应当符合人机工效原则。 | 否 |  | 产品无诊断或测量功能。 |
| B6.3 | 所表达的计量值应是中国通用的标准化单位，并能被使用者理解。 | 否 |  | 产品无诊断或测量功能。 |
| B7 | 辐射防护 |  |  |  |
| B7.1 | 一般要求：医疗器械的设计、生产和包装应当考虑尽量减少患者、使用者和他人在辐射中的暴露，同时不影响其功能。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B7.2 | 预期的辐射：应用放射辐射进行治疗和诊断的医疗器械，放射剂量应可控。其设计和生产应当保证相关的可调参数的重复性及误差在允许范围内。若医疗器械预期辐射可能有危害，应当具有相应的声光报警功能。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B7.3 | 非预期的辐射：医疗器械的设计和生产应当尽可能减少患者、使用者和他人暴露于非预期、杂散或散射辐射的风险。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B7.4 | 电离辐射：预期放射电离辐射的医疗器械，其设计和生产应当保证辐射放射的剂量、几何分布和能量分布（或质量）可控。 放射电离辐射的医疗器械（预期用于放射学诊断），其设计和生产应当确保产品在实现其临床需要的影像品质的同时，使患者和使用者受到的辐射吸收剂量降至最低。应当能够对射线束的剂量、线束类型、能量和能量分布（适用时）进行可靠的监视和控制。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B8 | 含软件的医疗器械和独立医疗器械软件 |  |  |  |
| B8.1 | 含软件的医疗器械或独立医疗器械软件，其设计应当保证重复性、可靠性和性能。当发生单一故障时，应当采取适当的措施，尽可能地消除和减少风险。 | 否 |  | 产品不含软件。 |
| B8.2 | 对于含软件的医疗器械或独立医疗器械软件，其软件必须根据最新的技术水平进行确认（需要考虑研发周期、风险管理要求、验证和确认要求）。 | 否 |  | 产品不含软件。 |
| B9 | 有源医疗器械和与其连接的器械 |  |  |  |
| B9.1 | 对于有源医疗器械，当发生单一故障时，应当采取适当的措施，尽可能的消除和减少因此而产生的风险。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.2 | 患者安全需要通过内部电源供电的医疗器械保证的，医疗器械应当具有检测供电状态的功能。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.3 | 患者安全需要通过外部电源供电的医疗器械保证的，医疗器械应当包括显示电源故障的报警系统。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.4 | 预期用于监视患者一个或多个临床参数的医疗器械，应当配备适当的报警系统，在患者生命健康严重恶化或生命危急时，进行警告。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.5 | 医疗器械的设计和生产，应当具有减少产生电磁干扰的方法。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.6 | 医疗器械的设计和生产，应当确保产品具备足够的抗电磁骚扰能力，以保证产品能按照预期运行。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.7 | 医疗器械的设计和生产，应当保证产品在按要求进行安装和维护后，在正常使用和单一故障时，患者、使用者和他人免于遭受意外电击。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B10 | 机械风险的防护 |  |  |  |
| B10.1 | 医疗器械的设计和生产，应当保护患者和使用者免于承受因移动时遇到阻力、不稳定部件和运动部件等产生的机械风险。 | 否 |  | 预期无伤害使用者的机械运动。 |
| B10.2 | 除非振动是医疗器械的特定性能要求，否则医疗器械的设计和生产应将产品振动导致的风险降到最低。若可行，应当采用限制振动（特别是针对振动源）的方法。 | 否 |  | 无源产品，预期无震动。 |
| B10.3 | 除非噪声是医疗器械的特定性能要求，否则医疗器械设计和生产应将产品噪声导致的风险降到最低。若可行，应当采用限制噪声（特别是针对噪声源）的方法。 | 否 |  | 不产生噪音。 |
| B10.4 | 需要用户操作的连接电、气体或提供液压和气压的端子和连接器，其设计和构造应当尽可能降低操作风险。 | 否 |  | 无连接。 |
| B10.5 | 如果医疗器械的某些部分在使用前或使用中需要进行连接或重新连接，则其设计和生产应将连接错误的风险降到最低。 | 否 |  | 无连接。 |
| B10.6 | 可触及的医疗器械部件（不包括预期提供热量或达到给定温度的部件和区域）及其周围，在正常使用时，不应达到造成危险的温度。 | 否 |  | 无源器械，产品不存在造成危险的温度。 |
| B11 | 提供患者能量或物质而产生风险的防护 |  |  |  |
| B11.1 | 用于给患者提供能量或物质的医疗器械，其设计和结构应能精确地设定和维持输出量，以保证患者和使用者的安全。 | 否 |  | 无能量输出 |
| B11.2 | 若输出量不足可能导致危险，医疗器械应当具有防止和/或指示“输出量不足”的功能。应有适当的预防方式，以防止意外输出达危险等级的能量或物质。 | 否 |  | 无能量输出 |
| B11.3 | 医疗器械应清楚地标识控制器和指示器的功能。若器械的操作用显示系统指示使用说明、运行状态或调整参数，此类信息应当易于理解。 | 否 |  | 无能量输出 |
| B12 | 对非专业用户使用风险的防护 |  |  |  |
| B12.1 | 医疗器械的设计和生产应当考虑非专业用户所掌握的知识、技术和使用的环境，应当提供足够的说明，便于理解和使用。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B12.2 | 医疗器械的设计和生产应当尽可能减少非专业用户操作错误和理解错误所致的风险。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 YY/T 0316-2016 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B12.3 | 医疗器械应当尽可能设置可供非专业用户在使用过程中检查产品是否正常运行的程序。 | 否 |  | 产品不需要运行 |
| B13 | 标签和说明书 |  |  |  |
| B13.1 | 考虑到使用者所受的培训和所具备的知识，标签和说明书应能让使用者获得充分的信息，以辨别生产企业，安全使用产品实现其预期功能。信息应当易于理解。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B14 | 临床评价 |  |  |  |
| B14.1 | 应当依照现行法规的规定提供医疗器械临床评价资料。 | 是 | 《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械临床评价技术指导原则》 | 《医疗器械临床评价技术指导原则》（2015年第14号）、《关于公布新修订免于进行临床试验医疗器械目录的通告》（2018年第94号） |
| B14.2 | 临床试验应当符合《赫尔辛基宣言》。临床试验审批应当依照现行法规的规定。 | 否 | / | 《医疗器械临床评价技术指导原则》（2015年第14号）、《关于公布新修订免于进行临床试验医疗器械目录的通告》（2018年第94号） |
| 说明 | 1.第3列若适用，应注明“是”。不适用应注明“否”，并说明不适用的理由。 2.第4列应当填写证明该医疗器械符合安全有效基本要求的方法，通常可采取下列方法证明符合基本要求： （1）符合已发布的医疗器械部门规章、规范性文件。 （2）符合医疗器械相关国家标准、行业标准、国际标准。 （3）符合普遍接受的测试方法。 （4）符合企业自定的方法。 （5）与已批准上市的同类产品的比较。 （6）临床评价。 3.为符合性提供的证据应标明在注册申报资料中的位置和编号。对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置。例如：注册检验报告；说明书。对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。 |  |  |  |

一次性使用医用口罩（非无菌）

医疗器械安全有效基本要求清单

| 条款号 | 要求 | 适用 | 证明符合性采用的方法 | 为符合性提供客观证据的文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 通用原则 |  |  |  |
| A1 | 医疗器械的设计和生产应确保其在预期条件和用途下，由具有相应技术知识、经验、教育背景、培训经历、医疗和硬件条件的预期使用者(若适用)，按照预期使用方式使用，不会损害医疗环境、患者安全、使用者及他人的安全和健康；使用时潜在风险与患者受益相比较可以接受，并具有高水平的健康和安全保护方法。 | 是 | YY/T 0287-2017 YY/T 0316-2016 YY/T 0969-2013 | 4综述资中； 4.5.2预期使用环境； 4.5.3 适用人群； 7.临床评价资料； 8.产品风险分析资料； 10.注册检验报告 |
| A2 | 医疗器械的设计和生产应遵循安全原则并兼顾现有技术能力，应当采用以下原则，确保每一危害的剩余风险是可接受的： （1）识别已知或可预期的危害并且评估预期使用和可预期的不当使用下的风险。 （2）设计和生产中尽可能地消除风险。 （3）采用充分防护如报警等措施尽可能地减少剩余风险。 （4）告知剩余风险。 | 是 | YY/T 0316-2016 产品技术要求 YY/T 0969-2013 | 8.产品风险分析资料第四章至第七章。 |
| A3 | 医疗器械在规定使用条件下应当达到其预期性能，满足适用范围要求。 | 是 | 产品技术要求 设计验证及确认 YY/T 0969-2013 | 5 研究资料5.1产品性能研究； 7 临床评价资料； 8.产品风险分析资料； 9.产品技术要求； 10.1 注册检验报告 |
| A4 | 在生命周期内，正常使用和维护情况下，医疗器械的特性和性能的退化程度不会影响其安全性。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 5 研究资料5.5有效期和包装研究。 |
| A5 | 医疗器械的设计、生产和包装应当能够保证其说明书规定的运输、贮存条件（如温度和湿度变化），不对产品特性及性能造成不利影响。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 5.5 有效期及包装研究 10.1注册检验报告 11说明书和标签样稿 |
| A6 | 所有风险以及非预期影响应最小化并可接受，保证在正常使用中受益大于风险。 | 是 | YY/T 0316-2016 风险管理 | 8.风险分析资料 |
| B | 医疗器械安全性能基本原则 |  |  |  |
| B1 | 化学、物理和生物学性质 |  |  |  |
| B1.1 | 材料应当能够保证医疗器械符合A节提出的要求，特别注意： (1) 材料的选择应特别考虑毒性、易燃性（若适用）。 (2) 依据适用范围，考虑材料与生物组织、细胞、 体液的相容性。 （3）材料的选择应考虑硬度，耐磨性和疲劳强度等属性（若适用）。 | 是 | GB/T 16886系列标准 YY/T 0969-2013 | 5.研究资料5.1产品性能研究，5.2生物相容性研究； 7.临床评价资料； 9.产品技术要求； 10.产品注册检验报告。 |
| B1.2 | 医疗器械的设计、生产和包装应尽可能减少污染物和残留物对从事运输、贮存、使用的人员和患者造成的风险，特别要注意与人体暴露组织接触的时间和频次。 | 是 | YY/T 0969-2013 GB/T 191-2008 | 6.生产制造信息6.1生产过程信息描述。 |
| B1.3 | 医疗器械的设计和生产，应当能够保证产品在正常使用中接触到其他的材料、物质和气体时，仍然能够安全使用。如果医疗器械用于给药，则该产品的设计和生产需要符合药品管理的有关规定，且正常使用不改变其产品性能。 | 是 | YY/T 0969-2013； 已批准上市的同类产品的比较、临床评价。 | 5.研究资料5.1产品性能研究； 8.产品风险分析资料； 9.产品技术要求； 10.产品注册检验报告。 |
| B1.4 | 医疗器械的设计和生产应当尽可能减少滤出物或泄漏物造成的风险，特别注意其致癌、致畸和生殖毒性。 | 否，非无菌产品无滤出物或泄漏物 |  |  |
| B1.5 | 医疗器械的设计和生产应当考虑在预期使用条件下，产品及其使用环境的特性，尽可能减少物质意外从该产品进出所造成的风险。 | 是 | GB/T16886.1-2011 YY/T 0316-2016 | 5.研究资料 8.风险分析资料； 9.产品技术要求 11.说明书和标签样稿。 |
| B2 | 感染和微生物污染 |  |  |  |
| B2.1 | 医疗器械的设计和生产应当减少患者、使用者及他人感染的风险。设计应当： （1）易于操作。 （2）尽可能减少来自产品的微生物泄漏和/或使用中微生物暴露。 （3）防止人对医疗器械和样品的微生物污染。 | 是 | YY/T 0316-2016 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 8. 风险分析资料； 11 说明书和标签样稿。 |
| B2.2 | 标有微生物要求的医疗器械，应当确保在使用前符合微生物要求。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 产品出厂检验规程 |
| B2.3 | 无菌医疗器械应当确保在使用前符合无菌要求。 | 否 |  | 产品非无菌提供 |
| B2.4 | 无菌或标有微生物要求的医疗器械应当采用已验证的方法对其进行加工、制造或灭菌。 | 是 | YY/T 0287、《医疗器械生产质量管理规范》 | 产品非无菌提供； 见车间洁净度检验报告 工艺文件 |
| B2.5 | 无菌医疗器械应当在相应控制状态下（如相应净化级别的环境）生产。 | 否 |  | 产品非无菌提供 |
| B2.6 | 非无菌医疗器械的包装应当保持产品的完整性和洁净度。使用前需要灭菌的产品，其包装应当尽可能减少产品受到微生物污染的风险，且应当适合相应的灭菌方法。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 产品出厂检验规程 |
| B2.7 | 若医疗器械可以以无菌与非无菌两种状态上市，则产品的包装或标签应当加以区别。 | 否 |  | 产品非无菌提供 |
| B3 | 药械组合产品 |  |  |  |
| B3.1 | 应对该药品和药械组合产品安全、质量和性能予以验证。 | 否 |  | 产品是非药械组合产品。 |
| B4 | 生物源性医疗器械 |  |  |  |
| B4.1 | 含有动物源性的组织、细胞和其他物质的医疗器械，该动物源性组织、细胞和物质应当符合相关法规规定，且符合其适用范围要求。动物的来源资料应当妥善保存备查。动物的组织、细胞和其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染原，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。 | 否 |  | 产品不属于生物源性医疗器械。 |
| B4.2 | 含有人体组织、细胞和其他物质的医疗器械，应当选择适当的来源、捐赠者，以减少感染的风险。人体组织、细胞和其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染原，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。 | 否 |  | 产品不属于生物源性医疗器械。 |
| B4.3 | 含有微生物的细胞和其他物质的医疗器械，细胞及其他物质的加工、保存、检测和处理等过程应当提供患者、使用者和他人（如适用）最佳的安全保护。特别是病毒和其他传染原，应当采用经验证的清除或灭活方法处理。 | 否 |  | 产品不属于生物源性医疗器械。 |
| B5 | 环境特性 |  |  |  |
| B5.1 | 如医疗器械预期与其他医疗器械或设备联合使用，应当保证联合使用后的系统整体的安全性，并且不削弱各器械或设备的性能。任何联合使用上的限制应在标签和（或）说明书中载明。液体、气体传输或机械耦合等连接系统，如，应从设计和结构上尽可能减少错误连接造成对使用者的安全风险。 | 否 |  | 本产品单独使用。 |
| B5.2 B5.2.1 | 医疗器械的设计和生产应尽可能的消除和减少下列风险： 因物理或者人机功效原因，对患者、使用者或他人造成伤害的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 | 8.风险分析资料； 11. 说明书和标签样稿。 |
| B5.2.2 | 由人机功效、人为因素和使用环境所引起的错误操作的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 产品技术要求 | 8.风险分析资料； 11. 说明书和标签样稿。 |
| B5.2.3 | 与合理可预见的外部因素或环境条件有关的风险，比如磁场、外部电磁效应、静电放电、诊断和治疗带来的辐射、压力、湿度、温度以及压力和加速度的变化。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 产品技术要求 | 8.风险分析资料； 11. 说明书和标签样稿。 |
| B5.2.4 | 正常使用时可能与材料、液体和气体接触而产生的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 YY/T 0316-2016 产品技术要求 | 8.风险分析资料； 10.注册检验报告； 11.说明书和标签样稿。 |
| B5.2.5 | 软件及其运行环境的兼容性造成的风险。 | 否 | / | 产品不含软件 |
| B5.2.6 | 物质意外进入的风险。 | 是 | YY/T 0969-2013 | 注册检测报告 |
| B5.2.7 | 临床使用中与其他医疗器械共同使用的产品，其相互干扰的风险。 | 否 | / | 不与其他产品共同使用 |
| B5.2.8 | 不能维护或校准（如植入产品）的医疗器械因材料老化、测量或控制精度减少引起的风险。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B5.3 | 医疗器械的设计和生产应尽可能地减少在正常使用及单一故障状态下燃烧和爆炸的风险。尤其是在预期使用时，暴露于可燃物、致燃物或与可燃物、致燃物联合使用的医疗器械。 | 否，产品未做阻燃性 |  |  |
| B5.4 | 须进行调整、校准和维护的医疗器械的设计和生产应保证其相应过程安全进行。 | 否 | / | 产品为一次性使用，不需要调整、校准和维护 |
| B5.5 | 医疗器械的设计和生产应有利于废物的安全处置。 | 是 | YY/T 0316-2016 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B6 | 有诊断或测量功能的医疗器械产品 |  |  |  |
| B6.1 | 有诊断或测量功能的医疗器械，其设计和生产应充分考虑其准确度、精密度和稳定性。准确度应规定其限值。 | 否 |  | 产品无诊断或测量功能。 |
| B6.2 | 任何测量、监视或显示的数值范围的设计，均应当符合人机工效原则。 | 否 |  | 产品无诊断或测量功能。 |
| B6.3 | 所表达的计量值应是中国通用的标准化单位，并能被使用者理解。 | 否 |  | 产品无诊断或测量功能。 |
| B7 | 辐射防护 |  |  |  |
| B7.1 | 一般要求：医疗器械的设计、生产和包装应当考虑尽量减少患者、使用者和他人在辐射中的暴露，同时不影响其功能。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B7.2 | 预期的辐射：应用放射辐射进行治疗和诊断的医疗器械，放射剂量应可控。其设计和生产应当保证相关的可调参数的重复性及误差在允许范围内。若医疗器械预期辐射可能有危害，应当具有相应的声光报警功能。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B7.3 | 非预期的辐射：医疗器械的设计和生产应当尽可能减少患者、使用者和他人暴露于非预期、杂散或散射辐射的风险。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B7.4 | 电离辐射：预期放射电离辐射的医疗器械，其设计和生产应当保证辐射放射的剂量、几何分布和能量分布（或质量）可控。 放射电离辐射的医疗器械（预期用于放射学诊断），其设计和生产应当确保产品在实现其临床需要的影像品质的同时，使患者和使用者受到的辐射吸收剂量降至最低。应当能够对射线束的剂量、线束类型、能量和能量分布（适用时）进行可靠的监视和控制。 | 否 |  | 产品无辐射。 |
| B8 | 含软件的医疗器械和独立医疗器械软件 |  |  |  |
| B8.1 | 含软件的医疗器械或独立医疗器械软件，其设计应当保证重复性、可靠性和性能。当发生单一故障时，应当采取适当的措施，尽可能地消除和减少风险。 | 否 |  | 产品不含软件。 |
| B8.2 | 对于含软件的医疗器械或独立医疗器械软件，其软件必须根据最新的技术水平进行确认（需要考虑研发周期、风险管理要求、验证和确认要求）。 | 否 |  | 产品不含软件。 |
| B9 | 有源医疗器械和与其连接的器械 |  |  |  |
| B9.1 | 对于有源医疗器械，当发生单一故障时，应当采取适当的措施，尽可能的消除和减少因此而产生的风险。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.2 | 患者安全需要通过内部电源供电的医疗器械保证的，医疗器械应当具有检测供电状态的功能。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.3 | 患者安全需要通过外部电源供电的医疗器械保证的，医疗器械应当包括显示电源故障的报警系统。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.4 | 预期用于监视患者一个或多个临床参数的医疗器械，应当配备适当的报警系统，在患者生命健康严重恶化或生命危急时，进行警告。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.5 | 医疗器械的设计和生产，应当具有减少产生电磁干扰的方法。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.6 | 医疗器械的设计和生产，应当确保产品具备足够的抗电磁骚扰能力，以保证产品能按照预期运行。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B9.7 | 医疗器械的设计和生产，应当保证产品在按要求进行安装和维护后，在正常使用和单一故障时，患者、使用者和他人免于遭受意外电击。 | 否 |  | 产品为无源器械。 |
| B10 | 机械风险的防护 |  |  |  |
| B10.1 | 医疗器械的设计和生产，应当保护患者和使用者免于承受因移动时遇到阻力、不稳定部件和运动部件等产生的机械风险。 | 否 |  | 预期无伤害使用者的机械运动。 |
| B10.2 | 除非振动是医疗器械的特定性能要求，否则医疗器械的设计和生产应将产品振动导致的风险降到最低。若可行，应当采用限制振动（特别是针对振动源）的方法。 | 否 |  | 无源产品，预期无震动。 |
| B10.3 | 除非噪声是医疗器械的特定性能要求，否则医疗器械设计和生产应将产品噪声导致的风险降到最低。若可行，应当采用限制噪声（特别是针对噪声源）的方法。 | 否 |  | 不产生噪音。 |
| B10.4 | 需要用户操作的连接电、气体或提供液压和气压的端子和连接器，其设计和构造应当尽可能降低操作风险。 | 否 |  | 无连接。 |
| B10.5 | 如果医疗器械的某些部分在使用前或使用中需要进行连接或重新连接，则其设计和生产应将连接错误的风险降到最低。 | 否 |  | 无连接。 |
| B10.6 | 可触及的医疗器械部件（不包括预期提供热量或达到给定温度的部件和区域）及其周围，在正常使用时，不应达到造成危险的温度。 | 否 |  | 无源器械，产品不存在造成危险的温度。 |
| B11 | 提供患者能量或物质而产生风险的防护 |  |  |  |
| B11.1 | 用于给患者提供能量或物质的医疗器械，其设计和结构应能精确地设定和维持输出量，以保证患者和使用者的安全。 | 否 |  | 无能量输出 |
| B11.2 | 若输出量不足可能导致危险，医疗器械应当具有防止和/或指示“输出量不足”的功能。应有适当的预防方式，以防止意外输出达危险等级的能量或物质。 | 否 |  | 无能量输出 |
| B11.3 | 医疗器械应清楚地标识控制器和指示器的功能。若器械的操作用显示系统指示使用说明、运行状态或调整参数，此类信息应当易于理解。 | 否 |  | 无能量输出 |
| B12 | 对非专业用户使用风险的防护 |  |  |  |
| B12.1 | 医疗器械的设计和生产应当考虑非专业用户所掌握的知识、技术和使用的环境，应当提供足够的说明，便于理解和使用。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B12.2 | 医疗器械的设计和生产应当尽可能减少非专业用户操作错误和理解错误所致的风险。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 YY/T 0316-2016 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B12.3 | 医疗器械应当尽可能设置可供非专业用户在使用过程中检查产品是否正常运行的程序。 | 否 |  | 产品不需要运行 |
| B13 | 标签和说明书 |  |  |  |
| B13.1 | 考虑到使用者所受的培训和所具备的知识，标签和说明书应能让使用者获得充分的信息，以辨别生产企业，安全使用产品实现其预期功能。信息应当易于理解。 | 是 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 11.说明书和标签样稿。 |
| B14 | 临床评价 |  |  |  |
| B14.1 | 应当依照现行法规的规定提供医疗器械临床评价资料。 | 是 | 《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械临床评价技术指导原则》 | 《医疗器械临床评价技术指导原则》（2015年第14号） |
| B14.2 | 临床试验应当符合《赫尔辛基宣言》。临床试验审批应当依照现行法规的规定。 | 否 |  | 该产品依据《医疗器械临床评价技术指导原则》（2015年14号）第六大点，通过同品种医疗器械临床试验或临床使用获得的数据进行分析评价要求。不做临床试验。 |
| 说明 | 1.第3列若适用，应注明“是”。不适用应注明“否”，并说明不适用的理由。 2.第4列应当填写证明该医疗器械符合安全有效基本要求的方法，通常可采取下列方法证明符合基本要求： （1）符合已发布的医疗器械部门规章、规范性文件。 （2）符合医疗器械相关国家标准、行业标准、国际标准。 （3）符合普遍接受的测试方法。 （4）符合企业自定的方法。 （5）与已批准上市的同类产品的比较。 （6）临床评价。 3.为符合性提供的证据应标明在注册申报资料中的位置和编号。对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置。例如：注册检验报告；说明书。对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。 |  |  |  |